Załącznik 1.1.

Wymagane parametry techniczne

USG z głowicami : liniową i phased array

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Oferent + Producent | Podać |  |
| II | Nazwa i typ | Podać |  |
| III | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Konstrukcja |  |  |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym doplerem 2D | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu -wprowadzona do produkcji i eksploatacji w drugiej połowie 2013 roku lub później | TAK |  |
| 4 | Przetwornik min.12 bitowy | TAK |  |
| 5 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| 6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min.20.000 | TAK |  |
| 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min.20.000 | TAK |  |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min.3 | TAK |  |
| 9 | Dynamika systemu min.230 dB | TAK |  |
| 10 | Monitor medyczny LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej. | TAK |  |
| 11 | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół , lewo-prawo | TAK |  |
| 12 | Zakres częstotliwości pracy USG co najmniej od 2MHz do 20 MHz | TAK |  |
| 13 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej ( tzw Cineloop) ; min 15.000 klatek | TAK |  |
| 14 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania ( tzw.Cineloop) – pętla filmowa | TAK |  |
| 15 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-Mode min.30 s. | TAK |  |
| 16 | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min.05-30 cm | TAK |  |
| 17 | Ilość ustawień wstępnych ( tzw.Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
| 18 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokady | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
| 19 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów Min. B B+B M B+M D B+D B+C (Color Doppler) B+PD (Power Doppler) B+Color+M) | TAK |  |
| 20 | FRAME RATE dla trybu B: min 700 obrazów/s | TAK |  |
| 21 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min.200 obrazów /s | TAK |  |
| 22 | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 23 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny ( PWD,HPRF PWD) | TAK |  |
| 24 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego ( PWD) min: +/- 7,0 m/s ( przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 25 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
| 26 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min +/- 15,5 m/s ( przy zerowym kącie bramki | TAK |  |
| 27 | Obrazowanie w trybie Doppler kolorowy (CD) | TAK |  |
| 28 | Zakres prędkości Dopplera kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s | TAK |  |
| 29 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
| 32 | Obrazowanie w trybie Triplex - ( B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 33 | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD ( Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
| 35 | Sprzętowy adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 36 | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5-15 stopni | TAK |  |
| 37 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych z regulacja kata w zakresie min. 5-15 stopni | TAK |  |
| 38 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i PWD 9 w tym położenia linii bazowej i zakresu prędkości) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 39 | Zakres bramki Dopplerowskiej: min. od 05 mm do 20 mm ze skokiem co 0,5 mm | TAK |  |
| 40 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min.. +/- 15 stopni | TAK |  |
| 41 | Korekcja kata bramki Dopplerowskiej min +/- 80 stopni | TAK |  |
| 42 | Automatyczna korekcja kąta bramki Dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 43 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia ( TGC lub STC) min w 8 strefach | TAK |  |
| 44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min.25 map | TAK |  |
| 45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 46 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym ( min.300 GB) i bazą pacjentów | TAK |  |
| 47 | Zapis obrazów w formacie DICOM , JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrive lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
| 48 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 49 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 50 | Wbudowane wyjście USB 2,0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 51 | Wbudowana karta sieciowa Etherenet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 52 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych ( obrazy raporty) | TAK |  |
| 53 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe | TAK |  |
| 54 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x15 | TAK |  |
| 55 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x 15 | TAK |  |
| 56 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min.10 | TAK |  |
| 57 | Pomiar odległości , obwodu , pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 58 | Wybór programu (presetu) i uruchomienie odpowiedniej przypisanej głowicy jednym klawiszem z klawiatury | TAK |  |
| 59 | Podświetlane klawisze, kodowane w min. 2 kolorach | TAK |  |
| 60 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej-dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 62 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 63 | Głowice ultradźwiękowe-( matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowe wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
| 64 | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy. Podać Typ | TAK |  |
| 65 | Zakres częstotliwości pracy :co najmniej 4,0-13,0 MHz | TAK |  |
| 66 | Pole skanowania max. 40mm | TAK |  |
| 67 | Liczba elementów: min 190 | TAK |  |
| 68 | Obrazowanie harmoniczne min 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 69 | Głowica elektroniczna phased array , szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy . Podać typ | TAK |  |
| 70 | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0-5,0 MHz | TAK |  |
| 71 | Kąt skanowania min. 90 stopni | TAK |  |
| 72 | Obrazowanie harmoniczne min 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy-opcje ( dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar kompleksu Intima Media ( IMT) | TAK |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł EKG | TAK |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory ( linie proste) | TAK |  |
| 76 | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) | TAK |  |
| 77 | Instrukcja w języku polskim ( dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 78 | Gwarancja obejmująca cały system (aparat , głowice printer min 24 m-ce | TAK |  |
| 79 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski ( załączyć dokumenty) | TAK |  |