##### Zał. 1.1.

##### STERYLIZATOR  NISKOTEMPERATUROWY PLAZMOWY

Parametry podane w rubryce „Wartość wymagana” stanowią wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Wartość oferowana (podać, opisać)” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INFORMACJE O PRODUKCIE |
|  | Model, typ aparatu, producent | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | fabrycznie nowy, rok produkcji 2014r. |  |
|  | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat CE. Podać numer i stronę w ofercie na której załączono kopię | TAK |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | Nie wymaga innych podłączeń (instalacji wodnej, ściekowej, wentylacyjnej) oraz żadnych innych urządzeń pomocniczych | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia (szerokość x wysokość x długość) [mm] | 850 x 1900 x 1050 |  |
|  | Waga [kg] | ≤ 400 |  |
|  | Użytkowa pojemność komory sterylizacyjnej [L] | min 100 |  |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej min. 760 mm (dotyczy głębokości-długości półki) szerokość komory minimum 420 mm | TAK |  |
|  | Komora sterylizująca w kształcie walca, prostokąta | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania naboju z nadtlenkiem wodoru w temperaturze pokojowej | TAK |  |
|  | Stężenie nadtlenku wodoru w naboju min. 55+/-3% | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania półki dzielącej komorę sterylizatora na 2 kompartymenty | TAK |  |
|  | Łatwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Sterylizator z blokowanymi kółkami gwarantujący możliwość przemieszczania | TAK |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizującego [0C] | ≤ 55 |  |
|  | Czynnik sterylizacyjny: ekologiczny – nadtlenek wodoru i plazma gazu generowana na nadtlenku wodoru | TAK |  |
|  | Bezpieczny (uniemożliwiający styczność personelu z czynnikiem sterylizującym), automatyczny system wprowadzania nadtlenku wodoru, zabezpieczający przed ekspozycją na nadtlenek wodoru personel obsługujący urządzenie, umożliwiający wcześniejsze wykrycie wycieku substancji sterylizującej – wymagany wskaźnik chemiczny wykazujący ewentualny wyciek nadtlenku wodoru | TAK |  |
|  | Bezpieczny i automatyczny (bezdotykowy) system usuwania zużytych opakowań po czynniku sterylizującym bez konieczności kontaktu personelu z zużytymi opakowaniami, a w momencie usuwania opakowania z czynnikiem sterylizującym ze sterylizatora jest podwójne zabezpieczenie przed kontaktem z personelem (dodatkowe opakowanie) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru minimum dwóch cykli sterylizacji (w tym jeden, którego czas nie przekracza 55 minut) | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola cyklu sterylizacji która zapewni stałość i powtarzalność parametrów generowania plazmy z zachowaniem stałości parametrów temperatury, ciśnienia i stężenia czynnika sterylizującego | TAK |  |
|  | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola bezpieczeństwa procesu sterylizacji w zakresie faz cyklu sterylizacji | TAK |  |
|  | Obsługa urządzenia poprzez panel sterowania lub ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Wyświetlanie kolejnych faz cyklu | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych | TAK |  |
|  | Menu urządzenia, panel sterowania, wydruk danych cyklu w języku polskim; wydruk musi zawierać pełne dane cyklu tzn.: czas trwania i wartość ciśnienia każdej fazy cyklu, datę i godzinę, numer seryjny urządzenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie 380V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość archiwizacji danych o przeprowadzonych cyklach sterylizacji na nośnikach zewnętrznych | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość podłączenia do systemu komputerowego typu T-DOC zewnętrznego systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Jeżeli jest konieczna możliwość bezpłatnej walidacji systemu zgodnie z normą ISO 14937 | TAK |  |
| sdsdfa | Urządzenie wyposażone dodatkowo w inkubator testów biologicznych | TAK |  |
|  | Koszt eksploatacyjny jednego wsadu: testy, naboje itp. | PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie stałych cen materiałów eksploatacyjnych na okres 5 lat | TAK |  |
|  | 3 letni okres gwarancji | TAK |  |
|  | Roczny koszt serwisowania urządzenia po okresie gwarancyjnym | PODAĆ |  |
|  | Utrzymanie stałej ceny rocznego kosztu serwisowania urządzenia w okresie 3 lat po gwarancji | TAK |  |

b) Kryterium jakość – 10 %

pozycja 30 - koszty materiałów eksploatacyjnych jednego wsadu: testy, naboje itp.

3pkt

waga % - 3%

pozycja 31 - zapewnienie stałych cen materiałów eksploatacyjnych na okres 5 lat

3pkt

waga % - 3%

pozycja 33 - roczny koszt serwisowania urządzenia po okresie gwarancyjnym

2pkt

waga % - 2%

pozycja 34 - utrzymanie stałej ceny rocznego kosztu serwisowania urządzenia w okresie 3 lat  po   gwarancji

2pkt

waga % - 2%